## Техническа спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИМПЛАНТИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
номенклатурен ред № | Наименование | Спецификация | мярка | Ориентировъчно количество по мярка за 24 месеца
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обособена позиция № 1:Уретерални стендове
1 | Уретерален стенд „JJ" | Уретерален стенд „JJ", отворен/затворен край - сет, с дренажни отвори по тялото и опашките, бутало с дължина 40см., водач от неръждаема стомана с PTFE покритие с дължина 125см., две клампи в сетовете със затворен връх. Материал- полиуретан. Маркировка за точно позициониране, рентгенопозитивен. Размери 5 ch/26см., 6 ch/26см. | бр. | 200
2 | Уретерален стенд „JJ" | Уретерален стенд „JJ", отворен/затворен край - сет, с дренажни отвори по тялото и опашките, бутало с дължина 40см., водач от неръждаема стомана с PTFE покритие с дължина 125см., две клампи в сетовете със затворен връх. Материал- полиуретан. Маркировка за точно позициониране, рентгенопозитивен. Размери 5 ch/28см., 6 ch/28см. | бр. | 200
Обособена позиция № 2:Набор за перкутанна нефростома
1 | Набор за перкутанна нефростома | Набор за перкутанна нефростома ( сет за PCN ) | бр. | 4
Обособена позиция № 3:Циркулярен съшивател за еднократно употреба
1 | Циркулярен съшивател за еднократно употреба | Циркулярен съшивател за еднократно употреба , външен диаметър 23 мм, вътрешен диаметър 15 мм, брой на скобите 18, височина на скобата 4.8 мм, с жълта отделяща се глава | бр. | 2
2 | Циркулярен съшивател за еднократно употреба | Циркулярен съшивател за еднократно употреба , външен диаметър 25 мм, вътрешен диаметър 17 мм, брой на скобите 20, височина на скобата 4.8/5.2 мм, с бяла отделяща се глава | бр. | 2
3 | Циркулярен съшивател за еднократно употреба | Циркулярен съшивател за еднократно употреба, външен диаметър 31 мм, вътрешен диаметър 22 мм, брой на скобите 28, височина на скобата 5.2 мм, с лилава отделяща се глава | бр. | 2
Обособена позиция № 4:Апликатор с резорбируеми такери
1 | Апликатор с резорбируеми такери | Апликатор с резорбируеми такери зареден с не по-малко от 30 бр. | бр. | 60
Обособена позиция № 5:Ревизионни плаки при трохантерни счупвания
1 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 75 мм и съответно с по 2 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
2 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 95 мм и 3 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
3 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 125 мм и 5 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
4 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 160 мм и 7 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
5 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 192 мм и 9 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
6 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 223 мм и 11 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
7 | Серклажни ленти | Серклажни ленти: плоски серклажни ленти, щадящи костната тъкан, с уширение с отвор в единия край за захващане на срещуположния край на лентата; най-малко 2 размера /с дължина съответно 190 мм /; | бр. | 1
8 | Серклажни ленти | Серклажни ленти: плоски серклажни ленти, щадящи костната тъкан, с уширение с отвор в единия край за захващане на срещуположния край на лентата; най-малко 2 размера /с дължина съответно 270 мм/; | бр. | 1
9 | Серклажни холдери | за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури: съвместими с плаките за перипротезни фрактури и със серклажните ленти. | бр. | 1
Обособена позиция № 6:Мини плаки за ръка и ходило
1 | Права мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 100 мм; Дебелина 1,5 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
2 | "Т" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 50 мм; Дебелина 1,5 мм; 3/9 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
3 | "H" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 9 мм; Дебелина 1,5 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
4 | "Кондиларна" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 26 мм; Дебелина 1,5 мм; 6 отвора; леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
5 | "Реконструктивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 100 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
6 | "Динамично-компресивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 22 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
7 | "Динамично-компресивна" мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 119 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
8 | "Т" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
9 | "Г" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; 90°; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
10 | "Динамично-компресивна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
11 | "Динамично-компресивна; нисък - контакт" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
12 | "1/4 семитубуларна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 31 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
Обособена позиция № 7:Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото
1 | Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото | материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V): Нископрофилни заключващи плаки: най-малко пет размера /от 26мм до 36мм/, всеки във вариант за ляво и за дясно стъпало; отвори за Киршнерови игли за предварителна фиксация на плаката; отвори за заключващи винтове; лазерен маркер за мястото на остеотомията в комплект със Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.0мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/ или Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.5мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/. | комплект | 1
2 | Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото | материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V): Нископрофилни анатомични плаки: най-малко три размера /от 33мм до 37мм/, всеки във вариант за ляво и дясно стъпало; отвори за Киршнерови игли за предварителна фиксация на плаката; отвори за заключващи винтове; лазерен маркер за мястото на остеотомията.в комплект със Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.0мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/ или Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.5мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/. | комплект | 1
3 | Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото | материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V): Нископрофилна /1,3мм/ заключваща плака с клин: четири размера /0, 2, 4 и 6 мм/, за ляво и дясно стъпало ; отвори за Киршнерови игли за предварителна фиксация на плаката; отвори за заключващи винтове;трапецоиден клин за мястото на остеотомията, позволяващ нарастване на костта или поставяне на костен заместител.в комплект със Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.0мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/ или Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.5мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/. | комплект | 1
Обособена позиция № 8:Вътреочни лещи и вискосубстанция
1 | Твърда преднокамерна вътреочна леща | Материал – РММА, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12,5 мм. Рефракционен индекс – 1,52. Място за имплантиране – предна камера. | бр. | 20
2 | Мека /сгъваема/ заднокамерна вътреочна леща | UV филтър, акрилна, моноблок, монофокална, хидрофилна, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12,5 мм. Място за имплантиране- в сака. | бр. | 200
3 | Мека /сгъваема/ заднокамерна вътреочна леща | UV филтър, акрилна, моноблок, монофокална, хидрофилна,жълта, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12,5 мм. Място за имплантиране- в сака. | бр. | 200
4 | Мека /сгъваема/ заднокамерна вътреочна леща | UV филтър, акрилна, моноблок, монофокална, хидрофобна, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12,5 мм. Място за имплантиране- в сака. | бр. | 200
5 | Вискосубстанция | Sodium Hyaluronate (NaHa), концентрация -1,0%-1,5%, предназначение- кохезивно, еднократна спринцовка | бр. | 300
Обособена позиция № 9:Пейсиращи електроди за временна кардиостимулация
1 | Пейсиращи електроди за временна кардиостимулация | с диаметър 5 F, дължина 110 см. | бр. | 40