## Техническа спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИМПЛАНТИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
номенклатурен ред № | Наименование | Спецификация | мярка | Ориентировъчно количество по мярка за 24 месеца
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обособена позиция № 1:Набор за перкутанна нефростома
1 | Набор за перкутанна нефростома | Набор за перкутанна нефростома ( сет за PCN ) | бр. | 4
Обособена позиция № 2:Апликатор с резорбируеми такери
1 | Апликатор с резорбируеми такери | Апликатор с резорбируеми такери зареден с не по-малко от 30 бр. | бр. | 60
Обособена позиция №3:Вътреочни лещи
1 | Вътреочна леща | Хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика C-loop | бр. | 50
2 | Вътреочна леща | Хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика Plate-loop | бр. | 50
3 | Вътреочна леща | Хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика C-loop, филтър за синя светлина (жълта леща) | бр. | 25
4 | Вътреочна леща | Хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика Plate-loop, филтър за синя светлина (жълта леща) | бр. | 25
5 | Вътреочна леща | Хидрофобна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм и 13,0 мм, рефрактивен индекс 1,56, с хаптика C-loop | бр. | 25
6 | Вътреочна леща | Хидрофобна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,54 с хаптика C-loop, филтър за синя светлина (жълта леща) | бр. | 25
Обособена позиция № 4:Пейсиращи електроди за временна кардиостимулация
1 | Пейсиращи електроди за временна кардиостимулация | с диаметър 5 F, дължина 110 см. | бр. | 40
Обособена позиция № 5:Ревизионни плаки при трохантерни счупвания
1 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 75 мм и съответно с по 2 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
2 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 95 мм и 3 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
3 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 125 мм и 5 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
4 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 160 мм и 7 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
5 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 192 мм и 9 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
6 | Трохантерни плаки | тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo) с дължина 223 мм и 11 отвора кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на трохантера; | бр. | 1
7 | Серклажни ленти | Серклажни ленти: плоски серклажни ленти, щадящи костната тъкан, с уширение с отвор в единия край за захващане на срещуположния край на лентата; най-малко 2 размера /с дължина съответно 190 мм /; | бр. | 1
8 | Серклажни ленти | Серклажни ленти: плоски серклажни ленти, щадящи костната тъкан, с уширение с отвор в единия край за захващане на срещуположния край на лентата; най-малко 2 размера /с дължина съответно 270 мм/; | бр. | 1
9 | Серклажни холдери | за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури: съвместими с плаките за перипротезни фрактури и със серклажните ленти. | бр. | 1
Обособена позиция № 6:Мини плаки за ръка и ходило
1 | Права мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 100 мм; Дебелина 1,5 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
2 | "Т" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 50 мм; Дебелина 1,5 мм; 3/9 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
3 | "H" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 9 мм; Дебелина 1,5 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
4 | "Кондиларна" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 26 мм; Дебелина 1,5 мм; 6 отвора; леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
5 | "Реконструктивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 100 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
6 | "Динамично-компресивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 22 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
7 | "Динамично-компресивна" мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 119 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
8 | "Т" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
9 | "Г" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; 90°; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
10 | "Динамично-компресивна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
11 | "Динамично-компресивна; нисък - контакт" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
12 | "1/4 семитубуларна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 31 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
Обособена позиция № 7:Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото
1 | Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото | материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V): Нископрофилни заключващи плаки: най-малко пет размера /от 26мм до 36мм/, всеки във вариант за ляво и за дясно стъпало; отвори за Киршнерови игли за предварителна фиксация на плаката; отвори за заключващи винтове; лазерен маркер за мястото на остеотомията в комплект със Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.0мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/ или Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.5мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/. | комплект | 1
2 | Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото | материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V): Нископрофилни анатомични плаки: най-малко три размера /от 33мм до 37мм/, всеки във вариант за ляво и дясно стъпало; отвори за Киршнерови игли за предварителна фиксация на плаката; отвори за заключващи винтове; лазерен маркер за мястото на остеотомията.в комплект със Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.0мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/ или Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.5мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/. | комплект | 1
3 | Нископрофилни заключващи плаки за фиксация на малките кости на стъпалото | материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V): Нископрофилна /1,3мм/ заключваща плака с клин: четири размера /0, 2, 4 и 6 мм/, за ляво и дясно стъпало ; отвори за Киршнерови игли за предварителна фиксация на плаката; отвори за заключващи винтове;трапецоиден клин за мястото на остеотомията, позволяващ нарастване на костта или поставяне на костен заместител.в комплект със Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.0мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/ или Заключващи винтове, съвместими с нископрофилните заключващи плаки за стъпало за фиксация на малките кости на стъпало; материал - титаниева сплав (Ti-6Al-4V) с диаметър 3.5мм, най-малко 11 размера за дължина /от 12мм до 32мм с нарастваща големина през 2мм/. | комплект | 1
Обособена позиция № 8: Комплекти отстеосинтезни средства за интрамедуларна фиксация на фрактури
1 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона - проксимално чрез 4 бр. заключващи винта Ø 3,9 мм и дистално чрез 3 бр. винта Ø 3,9 мм | Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с възможност за заключване проксимално и дистално в 2 равнини - под 90° и 180°. Дебелина на дисталната част на пирона Ø 7,0 мм; Ø 8,0 мм ; Ø 9,0 мм и дължина от 180 мм до 310 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
2 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална хумерална фрактура и заключване на пирона - проксимално чрез 3 бр. заключващи винта Ø 3,4 мм и дистално чрез 2 бр. винта Ø 3,4 мм | Солиден хумерален пирон с дебелина на дисталната част Ø 6,5 мм и Ø 7,5 мм. Дължина от 220 мм до 280 мм. Комплектът за е изработен от титан. | комплект | 5
3 | Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус. | Дебелини Ø 2,5 мм; Ø 3,0 мм; Ø 3,5 мм; Ø 4,0; Ø 4,5 мм. Дължина 440 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 10
4 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фрактури на улна. Заключването на пирона, проксимално да става чрез 3 бр. заключващи винта Ø 3,5 мм. | Солиден анатомичен, ретрограден пирон за фрактури на улна с дебелина на проксималната част Ø 3,6 мм и дължина от 230 мм. Комплектът за е изработен от медицинска стомана. | комплект | 1
5 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фрактури на радиус. Заключването на пирона проксимално да става чрез 1 бр. заключващ винт Ø 3,5 мм. | Солиден анатомичен, антиграден пирон за фрактури на радиус с дебелина на проксималната част Ø 3,6 мм и дължина от 230 мм. Комплектът за е изработен от медицинска стомана. | комплект | 1
6 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 1 бр. Ø 4,9 мм винт. | Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 220 мм. Заключващ болт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
7 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. Ø 4,9 мм винтове. | Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 220 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от стомана отговарящ на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 10
8 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. Ø 4,9 мм винтове. | Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 135° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 240 мм. Заключващи проксимално винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и дължини от 75 мм до 145 мм; дебелина на антиротационния винт - Ø 6,3 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан. | комплект | 5
9 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. | Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 380 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 6
10 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. | Канюлиран интрамедуларен пирон с медиална извивка от 4° - дълъг; 135°, с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 420 мм. Заключващи винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и дължини от 75 мм до 145 мм; дебелина на антиротационен винт - Ø 6,3 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан. | комплект | 4
11 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм | Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм и Ø 9,0 мм. Дължини от 300 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост | комплект | 1
12 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 10,0 мм и Ø 11,0 мм . Дължини от 300 мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост | комплект | 5
13 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм и Ø 10 мм. Дължини от 255 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост | комплект | 10
14 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 11,0 мм и Ø 12 мм. Дължини от 255 мм до 380 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост | комплект | 1
15 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фибуларна фрактура с възможност за комбинирано заключване в две равнини: под 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 3,5 мм . | Солиден интрамедуларен пирон, с дебелина Ø 3,6 мм и дължини от 110 мм; 145 мм и 180 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
Обособена позиция № 9: Комплекти от заключващи плаки със заключващи винтове
1 | Заключваща анатомично контурирана "Хук" плака за фрактура на ключицата. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | Заключваща плака, дължини от 4 до 7 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
2 | Заключваща анатомично контурирана "S образна" плака за фрактура на ключицата. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | Заключваща плака, нисък контакт, дължини от 5 до 9 отвора; лява и дясна.Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
3 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана - тип "Филос". (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) | с 3; 5; 8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 10
4 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана. (комплект с Ø 2,7 мм заключващи и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) | Заключваща "Филос" плака с 3 дистални отвора; дължина 90 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
5 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт. (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) | от 6 до 12 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
6 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт. (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) | от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
7 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) | от 6 до 16 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
8 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна. (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове) | от 5 до 22 некомбинирани отвора за заключващи винтове; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
9 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна. (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) | от 5 до 22 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
10 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,4 мм заключващи винтове) | Воларен аспект; 7 отвора в главата и от 3 до 8 дистални отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
11 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - обикновена. (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) | Дорзален аспект; 3 отвора в главата и 4 дистални; леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
12 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - обикновена. (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) | Дорзален аспект; 3 отвора в главата и 4 дистални; леви и десни. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
13 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) | Воларен аспект; Дистална извивка 11 мм под 25°; 7 отвора в главата и 3 дистални, единият от които комбиниран/динамичен за заключващи и кортикални винтове; дължина 53 мм, ширина 23 мм; лява и дясна; Винтове Ø 2,7 с възможност за динамизация под 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
14 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) | Воларен аспект; 6 отвора в главата и 3 или 4 дистални отвора; дължина 62 мм; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
15 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус; за артикуларна реконструкция - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) | Воларен аспект; 6/5 отвора; дължина 80 мм; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
16 | Заключваща плака за дистална медиална метафизарна фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | от 7 до 15 отвора;Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
17 | Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | Медиален аспект; от 3 до14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
18 | Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус - анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | Дорсолатерален аспект; от 3 до 14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
19 | Заключваща плака за дистална медиална метафизарна фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | от 7 до 15 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
20 | Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | Медиален аспект; от 3 до14 отвора; дължина 201 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
21 | Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус - анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | Дорсолатерален аспект; от 3 до 14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
22 | Заключваща плака за фрактура на олекранон - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | от 2 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
23 | Заключваща плака за фрактура на олекранон - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) | от 2 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
24 | Заключваща плака за субтрохантерна фрактура на фемур - тип "DHS" (комплект с компресивен винт; динамичен болт и заключващи винтове Ø 5,0 мм) | 135°; от 3 до 6 отвора; нисък контакт Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 1
25 | Заключваща плака за перипротезна фрактура на фемур с възможност за захващане трохантерно с динамичен винт (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | 2 до 16 отвора; нисък контакт Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 1
26 | Заключваща плака за перипротезна фрактура на фемур с възможност за захващане трохантерно с динамичен винт (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | 2 до 16 отвора; нисък контакт Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
27 | Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - тип "Права - широка - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 8 до 16 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 2
28 | Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - тип "Права - широка - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 8 до 16 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
29 | Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист"; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 7 до 13 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 10
30 | Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист"; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 7 до 13 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
31 | Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия; "T" образна - опорна (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 4
32 | Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия; "T" образна - опорна (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
33 | Заключваща плака за проксимална - латерална фрактура на тибия; анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | проксимално 5 отвора в платото и от 3 до 13 дистални отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 6
34 | Заключваща плака за проксимална - латерална фрактура на тибия; анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 4 до 10 отвора; Дебелина 2,9 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
35 | Заключваща плака за проксимална - медиална фрактура на тибия; анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | проксимално 3 отвора в платото и от 4 до 14 дистални отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 4
36 | Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - тясна - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 4
37 | Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - тясна - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
38 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана с възможност за захващане на малеола с винт. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 6 до 12 отвора; лява и дясна Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 10
39 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана с възможност за захващане на малеола с винт. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 6 до 12 отвора; лява и дясна Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
40 | Заключваща плака за дистална - медиална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 14 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
41 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове) | Антеролатерален аспект; от 5 до 21 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 2
42 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове) | Антеролатерален аспект; от 5 до 21 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
43 | Заключваща плака за фибуларна фрактура - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) | Сиво оцветена плака с 7 отвора в главата и 6 диафизарни отвора, единият от които динамичен; ширина 17 мм, дължина 170 мм. Винтове Ø 2,7 мм с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
44 | Заключваща 1/3 Семитубуларна плака за фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 5 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
45 | Заключваща 1/3 Семитубуларна плака за фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 2 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
46 | Заключваща анатомично контурирана плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 10
47 | Заключваща анатомично контурирана плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
48 | Заключваща анатомично контурирана "Хук" плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
49 | Заключваща анатомично контурирана "Хук" плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
50 | Заключваща анатомично контурирана плака с възможност за странично захващане на фрагменти за дистална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
51 | Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм кортикални винтове) | 15 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 6
52 | Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм кортикални винтове) | Плака с 15 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 4
53 | Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на халукс вагус rigidus става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 2,7 мм) | Плака под 7° и 12°. Полиаксиални заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
54 | Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на халукс вагус primus vagus става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 2,7 мм) | Клиновидна плака с шест различни размера на височинно огъване. Полиаксиални заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
55 | Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на TMT1 (Тарзометатарзална) става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 2,7 мм) | 3, 5, 8 мм стъпкова плака. Полиаксиални заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
Обособена позиция № 10: Комплекти от конвенционална остеосинтеза
1 | Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS" (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) | 135°; от 3 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 200
2 | Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS"; нисък контакт (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) | 135°; от 3 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
3 | Плака за трохантерна фрактура - тип "Г-плака" (комплект с Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) | 130°; 95° от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
4 | Плака за кондиларна фрактура - тип "Кондиларна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 спонгиозни винтове) | от 7 до 11 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | комплект | 1
5 | Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) | 95°; от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 10
6 | Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS"; нисък контакт (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) | 95°; от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
7 | Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Г-опорна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
8 | Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Т-опорна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
9 | Плака за диафизарна тибиална фрактура - тип "Права - тясна -нисък контакт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) | от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
10 | Плака за проксимална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
11 | Плака за дистална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
12 | Плака за дистална латерална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
13 | Плака за дистална тибиална фрактура - тип "Детелина" (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални) | от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 10
14 | Плака за диафизарна фемурална фрактура - тип "Права - широка - нисък конт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) | от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
15 | Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна" (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални и Ø 4,5 малеоларни винтове) | от 4 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 200
16 | Реконструктивна плака - тип "Y", използвана при дистална фрактура на хумерус, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 3 до 8 дистални отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
17 | Реконструктивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус. | Ширина 10,0 мм; от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
18 | Реконструктивна плака, анатомично контурирана, използвана при фрактури на клавикулата, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,5 мм; лява и дясна; от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
19 | Динамично-компресивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове | от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
20 | Динамично-компресивна плака, използвана при хумерални и радиални фрактури на деца, комплект с Ø 2,7 мм / Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
21 | Калканелна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 73 мм; Дебелина 1,5 мм; 10 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 5
22 | Клавикулна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове | Дължина 87 мм; Дебелина 3,5 мм; 4 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | комплект | 1
23 | Компресивен канюлиран винт Ø 2,5 мм за проксимални и дистални метатарсални остеостоми. | Канюлиран, двойно-резбован винт, в предната част съответно с Ø 2,5 мм самонарезна резба и Ø 3,2 мм резба в задната част на винта, без глава, с дължини от 10,0 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
24 | Компресивен винт Ø 2,0 мм за уникортикална вътрешна фиксация - Вейл остеотомия. | Солиден отчупващ се винт с дължини от 10 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
25 | Кортикален винт Ø 1,5 мм | Самонарезен, Дължини от 10,0 мм до 20 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
26 | Кортикален винт Ø 2,0 мм | Самонарезен, Дължини от 10,0 мм до 30 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
27 | Кортикален винт Ø 2,7 мм | Самонарезен, Дължини от 12,0 мм до 40 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
28 | Кортикален винт Ø 3,5 мм | Самонарезен, Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 20
29 | Кортикален винт Ø 4,5 мм | Самонарезен, Дължини от 20,0 мм до 70 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 20
30 | Спонгиозен винт Ø 4,0 мм | 1/2 резба; Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
31 | Спонгиозен винт Ø 4,0 мм | Цяла резба; Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
32 | Спонгиозен винт Ø 6,5 мм | 16 мм резба; Дължини от 60 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
33 | Спонгиозен винт Ø 6,5 мм | 32 мм резба; Дължини от 30 мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
34 | Спонгиозен винт Ø 6,5 мм | Цяла резба; Дължини от 30 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
35 | Малеоларен винт Ø 4,5 мм | 1/2 резба; Дължини от 30,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
36 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 4,0 мм | 1/2 резба; Дължини от 30,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
37 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм | 16 мм резба; Дължини от 60,0 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
38 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм | 32 мм резба; Дължини от 30,0 мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 1
39 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 7,0 мм | 32 мм резба; Дължини от 40,0 мм до 100 мм. Изработен от титаниева сплав, отговаряща на IISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост за биосъвместимост. | бр. | 1
40 | Заключващ кортикален самонарезен винт Ø 3,5 мм | Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 60,0 мм. | бр. | 10
41 | Заключващ кортикален самонарезен винт Ø 5,0 мм | Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 100,0 мм. | бр. | 10
42 | Заключващ спонгиозен самонарезен винт Ø 3,5 мм | Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 60,0 мм. | бр. | 10
43 | Заключващ спонгиозен самонарезен винт Ø 5,0 мм | Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 90,0 мм. | бр. | 10
44 | Заключващо Ухо за серклажен холдер | Стоманено заключващо ухо за серклажен холдер с размери Ø 3,5 и 5,0 мм | бр. | 2
45 | Комплект "Остосинтеза на Вебер" | Комплект серклажна тел - 1 метър с дебелина Ø 0,8/1,2 мм + 3 бр. киршнерова игла с дебелина Ø 2,0 мм и дължина 300 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост. | бр. | 10
46 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на китка | Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане на ставата на китката с помощта на 4 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0х20х60 мм. Дължина на фиксатора 230 мм. Тегло 125 грама. | бр. | 1
47 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на дистален радиус | Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане използван при фрактура на дистален радиус позволяващ динамизация 40 мм. Захващането да е с помощта на 4 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0х15х60 мм. Дължина на фиксатора 180 мм. Тегло 180 грама. | бр. | 1
48 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на фемур и тибия | Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане използван при фрактура на фемур и тибия позволяващ динамизация 75 мм. Захващането да е с помощта на 10 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 5,0х40х200 мм. Дължина на фиксатора 275 мм. Тегло 680 грама. | бр. | 1
49 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на пръст на ръка | Многоосов трисегментен фиксатор за латерална фиксация на пръстите на ръката, позволяващ активна фиксация чрез разхлабване по остта на костта. Захващане чрез 4 бр. титаниев пин с размер Ø 1,8х70 мм | бр. | 1
50 | Комплект за шев на сухожилия | Конец изработен от полиестер, оплетен, с дебелина 5, дължина 93 см, влакна оцветени в бяло и синьо, за по-добра видимост, с максимална здравина преди скъсване 173 Newton, в комплект с две игли съответно едната с режещ връх, извивка 1/2, дължина 35 мм и втората с трапецовиден връх, 1/2 извивка и дължина 25 мм. | бр. | 1
51 | Титаниев Ендо бътън за кортикална фиксация при възстановяване на кръстна връзка | Титаниев ендо бътън за кортикална фиксация на кръстна връзка, състоящ се от титаниева плочка с размери от 12 до 60 мм, в комплект с примка от UHMWPE полиетилен със свръх високо молекулно тегло и два конеца, единият от които бял, а другият оплетен от бяло и синьо влакно. | бр. | 1
52 | Биорезорбируем интерферентен винт за реконструкция на предна кръстна връзка | Биорезорбируем интеферентен винт съставен от 75% хидроксиапатит и 25% трикалциев фосфат, с конусовиден атравматичен връх, без глава, с диаметри съответно Ø 7; 8; 9; 10; 11; 12 и дължини 25; 30 и 35 мм. | бр. | 1
53 | Титаниев интерферентен винт за фиксация "Bone to Bone" | Титаниев интеферентен винт с конусовиден атравматичен връх, без глава, с диаметри съответно Ø 7; 8; 9 и дължини 18; 23; 28 мм. | бр. | 1
54 | Биорезорбируем анкър | Биорезорбируем анкър изработен от PEEK с диаметри съответно Ø 2,9 и 5,5 мм с 2 бр. конци в комплект. | бр. | 1
55 | Титаниев анкър | Титаниев анкър с диаметри съответно Ø 2; 3; 4; 5; 5,5 в комплект с/без конци с различни дължини. | бр. | 1
56 | Био имплант за възстановяване на хондрални дефекти | Био Имплант с размери Ø 10; 15 и 15х20 мм за уникондилно възстановяване на хондрални дефекти. | бр. | 5
57 | Сет за плазмо терапия | Сет с растежни фактори за PRP терапия | бр. | 1
58 | Лигаменти за акромио клавикуларна луксация | Лигамент с диаметър 3,7 мм и дължина 330 мм (стерилен) | бр. | 1
59 | Костно заместващо вещество | Паста от 5 сс; Гранули от 5 гр. | бр. | 1
60 | Осцилиращо ножче | Еднократно осцилиращо ножче с дължина 85 мм, ширина 25 мм, дебелина 1,27 мм с АО захващане, изработено от неръждаема стомана отговаряща на ISO 10088-2 за огъване, предпазваща от топлинна некроза на костта. | бр. | 1
Обособена позиция №11:Инструменти за артроскопски интервенции
1 | Многократен артроскопски биполярен електрод за вапоризация | Многократен биполярен електрод под 90°, без изсмукващ механизъм, дължина 170 мм | бр. | 1
2 | Многократен артроскопски биполярен електрод | Многократен тънък, иглен, биполярен електрод без изсмукващ механизъм под 90°, с дължина 170 мм | бр. | 1
3 | Еднократен артроскопски биполярен електрод за вапоризация | Еднократен биполярен електрод с изсмукващ механизъм под 45 ° за вапоризация с дълцина 150 мм | бр. | 1
4 | Еднократен артроскопски биполярен електрод за вапоризация | Еднократен биполярен електрод с изсмукващ механизъм под 90 ° за вапоризация с дълцина 150 мм | бр. | 1
5 | Еднократен артроскопски биполярен електрод | Еднократен тънък, иглен, биполярен електрод без изсмукващ механизъм под 90°, с дължина 150 мм | бр. | 1
6 | Шейвърно ножче | Многократно шейвърно ножче за тазобедрена артроскопия с пластмасов накрайник Ø 4,2 мм; извивка на острието под 15° и дължина 210 мм. | бр. | 1
7 | Шейвърно ножче | Многократно шейвърно ножче за колянна артроскопия с пластмасов накрайник Ø 4,8 мм и дължина 210 мм. | бр. | 1